Załącznik Nr 7 do SIWZ

Wykaz asortymentowo-cenowy

Dostawa przez okres 36 miesięcy odczynników do oznaczeń immunochemicznych i biochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów i laboratoryjnego systemu informatycznego

# Wykaz parametrów wymaganych analizatora biochemicznego oraz laboratoryjnego systemu informatycznego

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Typ:

Rok produkcji analizatora: nie starszy niż 2011

Ilość: 1 szt.

| Lp. | ##### Parametry wymagane: | ##### Tak/Nie | ##### Parametry oferowane: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Parametry analizatora biochemicznego: |  |  |
| 1. | Analizator w pełni automatyczny, pracujący w trybie pacjent po pacjencie. |  |  |
| 2. | Analiza w fazie ciekłej. |  |  |
| 3. | Wydajność praktyczna minimalna wraz z ISE: 400 ozn./godz. |  |  |
| 4. | Typ pomiaru: - fotometryczny mono i bichromatyczny, turbidymetryczny, kinetyczny, punktu końcowego, ISE minimum Na, K, Cl. |  |  |
| 5. | Możliwości analityczne: biochemia (substraty, enzymy, jony), białka specyficzne, układy krzepnięcia, monitorowanie leków, środki uzależniające, trucizny (m.in. alkohol). |  |  |
| 6. | Detektor wykrywania skrzepów i mikro skrzepów |  |  |
| 7. | Możliwość wykorzystania probówek pierwotnych |  |  |
| 8. | ##### Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku |  |  |
| 9. | Stacja uzdatniania wody, jako integralna część analizatora |  |  |
| 10. | Możliwość jednoczesnego umieszczenia w aparacie min. 80 próbek i 30 odczynników. |  |  |
| 11. | ##### Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek badanych po przekroczeniu liniowości metody |  |  |
| 12. | ##### Możliwość pracy w trybie cito bez przerywania pracy analizatora |  |  |
| 13. | UPS jako integralna część systemu |  |  |
| 14. | Możliwość dostawiania lub wymiany odczynników dostępnych na pokładzie bez przerywania pracy analizatora |  |  |
| 15. | Możliwość wykonania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, w PMR i krwi pełnej |  |  |
| 16. | Oprogramowanie operatorskie w języku polskim |  |  |
| 17. | Chłodzenie rotora odczynnikowego w sposób ciągły |  |  |
| 18. | Kontrola międzylaboratoryjna dla parametrów, której nie prowadzi COBJ z Łodzi: w szczególności CRP,RF,HBA1C |  |  |
| 19. | Nieodpłatne szkolenie personelu laboratorium z obsługi analizatora |  |  |
| 20. | Pełna instrukcja obsługi analizatora oraz ulotki aplikacyjne (do zdeklarowanych parametrów) w języku polskim dostarczone wraz z analizatorem |  |  |
| 21. | Klimatyzator zapewniający prawidłową pracę analizatora |  |  |
| 22. | Analizator umożliwiający do informatycznego systemu laboratoryjnego |  |  |
| 23. | Analizator z aktualnym przeglądem technicznym |  |  |
| 24. | Gwarancja oraz przeglądy techniczne na analizator przez cały czas trwania umowy wykonywane dwa razy w roku |  |  |
|  | Parametry laboratoryjnego systemu informatycznego: |  |  |
| 1. | Program łączący wszystkie analizatory będące na wyposażeniu laboratorium: dwa aparaty hematologiczne ABX f.Horiba, EasyBloodGas –f.MEDICA, analizator moczu BM URI f.Biomaxima ,analizator RKZ Rapidlab f.Siemens, analizator koagulologiczny Bioksel 6000f.Bio-ksel, oraz analizator biochemiczny i analizator immunochemiczny - będące przedmiotem obecnego postępowania. |  |  |
| 2. | System laboratoryjny musi być w pełni obsługiwany przez przeglądarkę www z możliwością zabezpieczenia certyfikatem SSL |  |  |
| 3. | System laboratoryjny musi posiadać funkcjonalność śledzenia czasu obiegu probówki w laboratorium z możliwością deklarowania czasów dla wybranych filtrów (badania, dane demograficzne, analizatory, itp. zależnie od potrzeb) |  |  |
| 4. | Automatyczny wydruk kodów kreskowych z dowolnymi danymi zawartymi w systemie. |  |  |
| 5. | System laboratoryjny musi posiadać funkcjonalność śledzenia każdego kroku użytkowników i administratorów oraz funkcji automatycznych systemu (widoczne dla osoby obsługującej system). |  |  |
| 6. | System laboratoryjny musi posiadać funkcjonalność deklarowania reguł automatycznych przez użytkownika systemu. |  |  |
| 7. | System laboratoryjny musi posiadać oprogramowanie w języku polskim |  |  |
| 8. | System laboratoryjny musi posiadać możliwość prezentacji wyników na wydrukach zbiorczych, możliwość tworzenia indywidualnych formularzy wyników według wytycznych użytkownika |  |  |
| 9. | System laboratoryjny musi posiadać możliwość prowadzenia delta check dla wyników pacjenta |  |  |
| 10. | System laboratoryjny musi posiadać możliwość prowadzenia automatycznej walidacji wyników na podstawie wyników kontroli jakości, zakresu wartości referencyjnych i delta check |  |  |
| 11. | System laboratoryjny musi posiadać możliwość prowadzenia kontroli jakości według reguł Westgarda lub dowolnie definiowanych przez użytkownika |  |  |
| 12. | System laboratoryjny musi posiadać możliwość wykonywania obliczeń statystycznych, liczby zleceń, badań, oznaczeń ogółem i dla kontrahentów. |  |  |
| 13. | System laboratoryjny musi posiadać możliwość raportowania ilości wykonywanych badań w wybranym przedziale czasowym dla wybranego kontrahenta |  |  |
| 14. | System laboratoryjny musi posiadać możliwość przechowywania wyników badań i kontroli przez okres min. 1 rok |  |  |
| 15. | System laboratoryjny musi posiadać funkcjonalność nadzoru pracowni oraz alarmowania o statusie opóźnień w wykonaniu analizy. |  |  |
| 16. | Ilość stanowisk komputerowych 5: - 5 komputerów, - 2 drukarki laserowe (w tym min. 1 nowa), - 1 drukarka kodów, - 5 czytników kodów ##### 4 |  |  |
| 17. | Dodatkowe wymagane wyposażenie: wirówka laboratoryjna, krzesła laboratoryjne 6 szt., mały spektrofotometr do oznaczeń biochemicznych manualnych |  |  |

Wszystkie wymagania wymienione powyżej muszą być spełnione. Nie spełnienie chociażby jednego z nich skutkuje odrzuceniem oferty.

Czynsz dzierżawny miesięcznie netto w PLN:......................... (słownie:...................................).

Stawka VAT ....... %

Czynsz dzierżawny miesięcznie brutto w PLN: ......................... (słownie:...............................).

Czynsz dzierżawny za 36 miesięcy netto w PLN: ......................(słownie: ................................).

Stawka VAT ....... %

Czynsz dzierżawny za 36 miesięcy brutto w PLN:......................(słownie:..................................).

# Wykaz parametrów wymaganych analizatora immunochemicznego

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Typ:

Rok produkcji: nie starszy niż 2014

Ilość: 1szt.

| Lp. | ##### Parametry wymagane: | ##### Tak/Nie | ##### Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Metoda badań: chemiluminescencja |  |  |
| 2. | Analizator pracujący w systemie w pełni automatycznym |  |  |
| 3. | Aparat kompaktowy o niewielkich wymiarach |  |  |
| 4. | Minimalna wydajność aparatu 80 oznaczeń na godzinę |  |  |
| 5. | Szybkość otrzymania pierwszego wyniku do 30min. |  |  |
| 6. | Czas oznaczania troponiny do 10 min. |  |  |
| 7. | ##### Możliwość wykonania minimum 15 oznaczeń z jednej próbki |  |  |
| 8. | Pobieranie materiału bezpośrednio z probówek pierwotnych po odwirowaniu |  |  |
| 9. | Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym |  |  |
| 10. | ##### Pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatora, kalibracja 2-punktowa |  |  |
| 11. | ##### Automatyczne monitorowanie stanu odczynników |  |  |
| 12. | Materiał kontrolny wieloparametrowy |  |  |
| 13. | Aparat umożliwiający wyeliminowanie ryzyka przeniesienia czynników zakaźnych pomiędzy próbkami (brak kontaminacji) – jednorazowe końcówki dozujące |  |  |
| 14. | Gwarancja na analizator na cały czas trwania umowy, bezpłatne przeglądy wykonywane dwa razy w roku |  |  |
| 15. | Aparat z aktualnym przeglądem technicznym |  |  |
| 16. | Analizator zapasowy do oznaczania markerów kardiologicznych (Troponina, CKMB mass, ). Czas oznaczania troponiny do 15 min. |  |  |
| 17. | Kontrola międzylaboratoryjna dla parametrów, której nie prowadzi COBJ z Łodzi: w szczególności HBS Ag ,anty HBS, TOXO IgM i IgG |  |  |
| 18. | Nieodpłatne szkolenie personelu laboratorium z obsługi analizatora |  |  |
| 19. | Podłączenie analizatora do informatycznego systemu laboratoryjnego |  |  |
| 20. | Klimatyzator zapewniający prawidłową pracę analizatora |  |  |

Wszystkie wymagania wymienione powyżej muszą być spełnione. Nie spełnienie chociażby jednego z nich skutkuje odrzuceniem oferty.

Czynsz dzierżawny miesięcznie netto w PLN:.......................... (słownie:..................................)

Stawka VAT ....... %

Czynsz dzierżawny miesięcznie brutto w PLN: ..........................(słownie:.................................)

Czynsz dzierżawny za 36 miesięcy netto w PLN: ......................(słownie: ................................)

Stawka VAT ....... %

Czynsz dzierżawny za 36 miesięcy brutto w PLN:......................(słownie:..................................)

## ZESTAWIENIE NA ODCZYNNIKI DO APARATU BIOCHEMICZNEGO

| Lp. | Parametr | Nr kat. | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania | Ilość oznaczeń w okresie obowiązywania umowy | Liczba opakowań | Cena jednego opakowania netto | Stawka VAT w % | Cena jednego opakowania brutto | Wartość łączna netto | Wartość łączna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### Alat |  |  |  | 22 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Alfa-amylaza |  |  |  | 5 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Alkohol etylowy |  |  |  | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Aspat |  |  |  | 17 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Białko całkowite |  |  |  | 2 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Bilirubina całkowita |  |  |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cholesterol |  |  |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cholesterol HDL |  |  |  | 6 500 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CRP ilościowe |  |  |  | 28 000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Czynnik reumatoidalny - RF |  |  |  | 2 400 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | K |  |  |  | 40 000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Na |  |  |  | 40 000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Cl |  |  |  | 40 000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Glukoza |  |  |  | 35 000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | HbA1c |  |  |  | 2 400 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kreatynina Jaffe |  |  |  | 37 000 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kwas moczowy |  |  |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Lipaza |  |  |  | 4 600 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Magnez |  |  |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Mocznik |  |  |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Trójglicerydy |  |  |  | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Wapń całkowity |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | D-Dimer |  |  |  | 5 300 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Żelazo |  |  |  | 5 500 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | GGT |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Mleczany |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Fosfataza alkaliczna |  |  |  | 3 400 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Bilirubina bezpośrednia |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | fosfor |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | LDH |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CPK |  |  |  | 510 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | albumina |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM:: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: opakowania, odczynników muszą być opisane w języku Polskim.

Do podanej ilości oznaczeń należy odpowiednio wykazać i doliczyć koszty materiałów zużywalnych tj. kalibratorów i surowic kontrolnych oraz pozostałych materiałów eksploatacyjnych stosownie do ilości oznaczeń.

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie dodatkowych wierszy pod odczynnikami na kalibratory, materiały kontrolne oraz materiały eksploatacyjne i kody kreskowe. Tabela z kalkulacją musi uwzględniać minimalnie: rodzaj odczynnika, nr katalogowy, nazwa handlowa, wielkość opakowania, liczba opakowań, cena jednego opakowania netto, stawka VAT w %, cena jednego opakowania brutto, wartość łączną netto, wartość łączną brutto.

Wykonawca zapewnia, że zaoferowana ilość materiałów zużywalnych tj. kalibratorów i surowic kontrolnych oraz pozostałych materiałów eksploatacyjnych jest wystarczający do zadeklarowanej ilości oznaczeń.

Wykonawca gwarantuje dostarczanie odczynników i kalibratorów o terminie ważności nie krótszym niż 6 miesięcy.

Wartość odczynników biochemicznych i mat. zużywalnych netto w PLN: ....................... (słownie:......................................................)

Wartość odczynników biochemicznych i mat. zużywalnych brutto w PLN:....................... (słownie:......................................................)

# ZESTAWIENIE NA ODCZYNNIKI DO APARATU IMMUNOCHEMICZNEGO

| Lp. | Parametr | Nr kat. | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania | Ilość oznaczeń w okresie obowiązywania umowy | Liczba opakowań | Cena jednego opakowania netto | Stawka VAT w % | Cena jednego opakowania brutto | Wartość łączna netto | Wartość łączna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CEA antygen |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | fT4 |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | fT3 |  |  |  | 1 700 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | TSH |  |  |  | 18 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Troponina hs |  |  |  | 12 500 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | HBsAg |  |  |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | IgE |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | PSA |  |  |  | 4 700 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Toxo IgG |  |  |  | 1 100 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Toxo IgM |  |  |  | 1 300 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | HCG +beta |  |  |  | 1 300 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Anty-HBs |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | proBNP |  |  |  | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Anty-HCV |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ca 125 |  |  |  | 1 150 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | prolaktyna |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | PCT |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| Badania wykonywane na aparacie zapasowym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Troponina |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | CKMB mass |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: opakowania odczynników muszą być opisane w języku Polskim.

Do podanej ilości oznaczeń należy odpowiednio wykazać i doliczyć koszty materiałów zużywalnych tj. kalibratorów i surowic kontrolnych oraz pozostałych materiałów eksploatacyjnych stosownie do ilości oznaczeń. Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie dodatkowych wierszy pod odczynnikami na kalibratory, materiały kontrolne oraz materiały eksploatacyjne. Tabela z kalkulacją musi uwzględniać minimalnie: rodzaj odczynnika, nr katalogowy, nazwa handlowa, wielkość opakowania, liczba opakowań, cena jednego opakowania netto, stawka VAT w %, cena jednego opakowania brutto, wartość łączną netto, wartość łączną brutto.

Wykonawca zapewnia, że zaoferowana ilość materiałów zużywalnych tj. kalibratorów i surowic kontrolnych oraz pozostałych materiałów eksploatacyjnych jest wystarczający do zadeklarowanej ilości oznaczeń.

Wykonawca gwarantuje dostarczanie odczynników i kalibratorów o terminie ważności nie krótszym niż 6 miesięcy.

Wartość odczynników immunochemicznych i mat. zużywalnych netto w PLN: .................... (słownie:...............................)

Wartość odczynników immunochemicznych i mat. zużywalnych brutto w PLN:.................... (słownie:...............................)

Do podanej ilości oznaczeń należy odpowiednio wykazać i doliczyć koszt:

Kodów kreskowych 6 parametrowych (500 szt. listków) w opakowaniu – 20 opakowań.

Kodów kreskowych 4 parametrowych (500 szt. listków) w opakowaniu – 100 opakowań.

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie dodatkowej tabeli cenowej dla wyceny kodów kreskowych. Tabela z kalkulacją musi uwzględniać minimalnie: rodzaj odczynnika, nr katalogowy, nazwa handlowa, wielkość opakowania, liczba opakowań, cena jednego opakowania netto, stawka VAT w %, cena jednego opakowania brutto, wartość łączną netto, wartość łączną brutto.

Wartość odczynników immunochemicznych i mat. zużywalnych netto w PLN: .................... (słownie:..............................)

Wartość odczynników immunochemicznych i mat. zużywalnych brutto w PLN:.................... (słownie:...............................)

Łączna wartość oferty netto w PLN: (tj. wartość netto czynszu dzierżawnego za 36 miesięcy za analizator biochemiczny i laboratoryjny system informatyczny + wartość netto czynszu dzierżawnego za 36 miesięcy za analizator immunochemiczny + wartość netto odczynników biochemicznych i mat. zużywalnych + wartość netto odczynników immunochemicznych i mat. zużywalnych + wartość netto kodów kreskowych):..............................................   (słownie: ...........................................................)

Łączna wartość oferty brutto w PLN: (tj. wartość brutto czynszu dzierżawnego za 36 miesięcy za analizator biochemiczny                i laboratoryjny system informatyczny + wartość brutto czynszu dzierżawnego za 36 miesięcy za analizator immunochemiczny  + wartość brutto odczynników biochemicznych i mat. zużywalnych + wartość brutto odczynników immunochemicznych i mat. zużywalnych + wartość brutto kodów kreskowych):.................................................. (słownie: .............................................................).