Załącznik nr 2 do zaproszenia

Pakiet 1 – Kardiomonitory

Tabela parametrów technicznych – Kardiomonitor - szt. 2

Nazwa urządzenia /model ...................................

Producent ...........................................................

Kraj pochodzenia ................................................................

Rok produkcji (fabrycznie nowy): ………………………………….

| L.p. | Minimalne wymagane parametry techniczne | Wymogi graniczne | Tak/ Nie Oferowane parametry techniczne ( opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD min. 12.1 | TAK |  |
|  | System alarmów dźwiękowych i wizualnych z ustawieniem dolnych i górnych granic | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | TAK |  |
|  | Analiza segmentu ST | TAK |  |
|  | Analiza arytmii | TAK |  |
|  | Do 480godzin danych HR, TEMP,SpO2, RESP i trendów NIBP | TAK |  |
| #### 7 | Min. 24 godziny zapisu EKG | #### TAK PODAĆ |  |
| 8 | Wysokiej precyzji moduł NIBP i SpO2 | TAK |  |
| 9 | Pomiar ciśnienia w trybie: dorosły, dziecko, niemowlę | TAK |  |
| 10 | Ochrona przed interferencją spowodowaną defibrylatorami i urządzeniami elektrochirurgicznymi | TAK |  |
| II | - NIBP (nieinwazyjny pomiar ciśnienia) |  |  |
| 1 | Napełnienie mankietu: ok. 30 sekund (typowy mankiet dla dorosłych) | TAK |  |
| 2 | Zakres pomiarowy: ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, średnie ciśnienie tętnicze - dorosły 25-265mmHg 12-220mmHg 18-245mmHg - noworodek 25-135mmHg 12-110mmHg 18-120mmHg | TAK |  |
| 3 | Dokładność pomiaru: +/- 10% | TAK |  |
| 4 | Tryb pomiaru: Manual, Auto, STAT | TAK |  |
| 5 | Automatyczny interwał pomiarowy: 1-240min | TAK |  |
| 6 | Tolerancja interwału: <10 sek. | TAK |  |
| III | TEMP (Temperatura) |  |  |
| 1 | Zakres pomiarowy: 15oC-45oC | TAK |  |
| 2 | Dokładność pomiarowa: +/- 0,2oC | TAK |  |
| IV | EKG |  |  |
| 1 | Zakres pulsu: min. 20bpm-300bpm | #### TAK |  |
| 2 | Dokładność pomiaru pulsu: +/- 1% lub +/- bpm w zależności co większe | TAK |  |
| 3 | Opóźnienie alarmu pulsu: <=10s | TAK |  |
| 4 | Wybór czułości: x1/2, x1, x2 tolerancja <=5% | TAK |  |
| 5 | Szybkość przesyłu: min. 12,5mm/s, 25mm/s, 50mm/s, tolerancja: <=10% | TAK |  |
| V | RESP |  |  |
| 1 | Metoda pomiaru: impedancja klatki piersiowej | TAK |  |
| 2 | Zakres pomiaru: 0-120 razy/min. | TAK |  |
| 3 | Dokładność pomiaru: +/- 5% lub +/- 2rpm w zależności co większe | TAK |  |
| VI | SpO2 & PR (saturacja i puls) |  |  |
| #### 1 | #### Zakres SpO2: 35%-100% |  |  |
| #### 2 | #### Zakres PR: 30bpm-240bpm+/-2bpm |  |  |
| #### VII | #### POZOSTAŁE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 3 | Gwarancja min. 60 miesięcy | TAK PODAĆ |  |
| 4 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK PODAĆ |  |
| 5 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. | TAK PODAĆ |  |
| 6 | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |
|  | Nieodpłatne przeglądy techniczne w okresie obowiązywania gwarancji urządzenia w ilości zalecanej w instrukcji użytkowania urządzenia. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny wystawiony dla urządzenia | TAK |  |
|  | Uruchomienie i przeszkolenie personelu | TAK |  |

### Uwaga : w kolumnie „WYMOGI GRANICZNE” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się      w przypadku wybory naszej oferty do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów               i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi                       i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

.....................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do zaproszenia

Pakiet 2 – Łóżko elektryczne z przechyłami bocznymi i materacem

Tabela parametrów technicznych – Łóżko elektryczne z przechyłami bocznymi              i materacem -  szt. 1

Nazwa urządzenia /model ...................................

Producent ...........................................................

Kraj pochodzenia ................................................................

Rok produkcji (fabrycznie nowy): ………………………………….

| L.p. | Minimalne wymagane parametry techniczne | Wymogi graniczne | Tak/ Nie Oferowane parametry techniczne ( opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE Łóżko elektryczne z przechyłami bocznymi i materacem |  |  |
| 1. | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci | TAK |  |
| 2. | Wbudowany akumulator | TAK |  |
| 3. | Wymiary zewnętrzne 2200x900mm (+/-100mm) | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Leże łóżka 4 – sekcyjne usytuowane na nowoczesnej konstrukcji opartej na trzech kolumnach cylindrycznych ułatwiających dezynfekcję | TAK |  |
| 5. | Szczyty łóżka tworzywowe, koloryzowane, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania przed wyjęciem na czas transportu łóżka. Możliwość wyboru koloru z min. 5 różnych | TAK |  |
| 6. | Sterowanie elektryczne przy pomocy : - panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg z możliwością swobodnego wyjmowania i umieszczania na szczycie czy też półce na pościel - paneli nożnych do sterowania przechyłami bocznymi z obu stron łóżka - paneli nożnych do sterowania pozycją egzaminacyjną oraz wysokością leża z obu stron łóżka | TAK |  |
| #### 7. | Regulacja elektryczna wysokości leża; minimalna pozycja leża nie wyższa niż 430mm | TAK PODAĆ |  |
| 8. | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie min. 55 | TAK PODAĆ |  |
| 9. | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie min. 45 | TAK PODAĆ |  |
| 10. | Regulacja elektryczna funkcji autokontur | TAK |  |
| 11. | Funkcja autoregresji segmentu pleców i uda zmniejszająca ryzyko powstawania odleżyn | TAK |  |
| 12. | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min. 15– sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | TAK PODAĆ |  |
| 13. | Regulacja elektryczna przechyłów bocznych, w zakresie minimum 15 stopni z panelu sterowniczego oraz przycisków nożnych po obu stronach łóżka pozwalająca na wykonanie procedur pielęgnacyjnych przez jedną osobę | TAK PODAĆ |  |
| 14. | Konieczność poprzedzenia funkcji przechyłów bocznych naciśnięciem przycisku odblokowującego | TAK |  |
| 15. | Pozycja wyjściowa (wypoziomowanie segmentu nóg, podniesienie segmentu pleców i obniżenie leża do minimum) dostępna z jednego przycisku na panelu sterowania | TAK |  |
| 16. | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczym | TAK |  |
| 17. | Elektryczna funkcja CPR - do reanimacji – sterowana przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym | TAK |  |
| 18. | Elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa (pozycja ratującej życie) – sterowania przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym | TAK |  |
| 19. | Elektryczna, natychmiastowa pozycja egzaminacyjna – sterowana przy pomocy jednego przycisku nożnego i dodatkowo jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym | TAK |  |
| 20. | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przyciska uruchamiającego dostępność funkcji; przycisk świadomego uruchomienia systemu elektrycznego łóżka znajdujący się w każdym możliwym sterowaniu: panelu oraz sterowaniu nożnym dla personelu, pilocie dla pacjenta | TAK |  |
| 21. | Funkcja stand-by – automatyczna deaktywacja wszystkich sterowań po upływie 60 – 180 sekund | TAK PODAĆ |  |
| 22. | Dodatkowy przycisk bezpieczeństwa natychmiast odłączający wszystkie funkcje elektryczne; system odłączający natychmiast wszystkie możliwe sterowania | TAK |  |
| 23. | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR | TAK |  |
| 24. | Koła jezdne o średnicy min 150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym | TAK PODAĆ |  |
| 25. | Obciążenie robocze minimum 200kg | TAK PODAĆ |  |
| 26. | Wyposażenie łóżka: - Barierki boczne jednoczęściowe składane wzdłuż ramy leża opuszczane jedną ręką wyposażone w mechanizm składania barierki wbudowany w górną poprzeczkę barierki - Wieszak kroplówki - Półka na pościel - Protektor dopełniający barierki, aby zabezpieczały pacjenta na całej długości leża; protektor z możliwością odłączania - 2 x Materac przeciwodleżynowy opisany poniżej | TAK |  |
| a) | Materac aktywny, do terapii przeciwodleżynowej do 4 stopnia w skali 4-ro stopniowej bądź 5-go stopnia w skali 5-cio stopniowej | TAK |  |
| b) | Komory pojedyncze, możliwość wymiany poszczególnych komór. Pokrowiec rozciągliwy poprzecznie i wzdłużnie | TAK |  |
| c) | Materac o trybie zmiennociśnieniowy w systemie pracy komór 3;1, najbardziej zaawansowany tryb przeciwodleżynowy | TAK |  |
| d) | Funkcja transportowa. Powietrze pozostaje w materacu przez min. 10 godzin po użyciu funkcji transportowej. Umożliwia odłączenie pompy od materaca np. podczas transportów pacjenta | TAK |  |
| e) | Możliwość zabezpieczenia dodatkowego pacjenta przed odleżynami w sytuacjach długiego przebywania w pozycji siedzącej poprzez funkcję regulacji ciśnienia w komorach (zwiększenie ciśnienia do około + 20%) | TAK |  |
| f) | Funkcja wolnej pięty – możliwość ustawienia ciśnienia w komorach w ten sposób, by pięta znajdowała się w powietrzu. | TAK |  |
| g) | Funkcja CPR mechaniczna dla szybkiego wypuszczania powietrza w sytuacjach ratowania życia pacjenta. Zawór CPR umieszczony w segmencie pleców dla szybszej ewakuacji powietrza w segmencie najważniejszym do prowadzenia szybkiego masażu serca w resuscytacji. | TAK |  |
| h) | Podłączenie przewodów powietrznych materaca do pompy za pomocą szybkozłączki. Waga materaca max. 10 kg | TAK PODAĆ |  |
| i) | Pompa oraz materac łatwy do mycia i dezynfekcji, bez elementów trudnodostępnych. Pompa z przyciskami membranowymi. Pompa o niskim poziomie hałasu - do 26 dB z funkcją tłumienia drgań | TAK PODAĆ |  |
| j) | Materac przeciwodleżynowy kładziony bezpośrednio na leżę łóżka. Wysokość całego systemu przeciwodleżynowego w przedziale 18-20 cm | TAK |  |
| #### II | #### POZOSTAŁE |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |
| 7. | Nieodpłatne przeglądy techniczne w okresie obowiązywania gwarancji urządzenia w ilości zalecanej w instrukcji użytkowania urządzenia. | TAK |  |
| 8. | Paszport techniczny wystawiony dla urządzenia | TAK |  |
| 9. | Uruchomienie i przeszkolenie personelu | TAK |  |

### Uwaga : w kolumnie „WYMOGI GRANICZNE” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się     w przypadku wybory naszej oferty do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów               i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi                        i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

.....................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do zaproszenia

Pakiet 3 – Laktator szpitalny

Tabela parametrów technicznych – Laktator szpitalny -  szt. 1

Nazwa urządzenia /model ...................................

Producent ...........................................................

Kraj pochodzenia ................................................................

Rok produkcji (fabrycznie nowy): ………………………………….

| L.p. | Minimalne wymagane parametry techniczne | Wymogi graniczne | Tak/ Nie Oferowane parametry techniczne ( opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE LAKTATORA SZPITALNEGO |  |  |
| 1. | Dwufazowy program odciągania pokarmu | TAK |  |
| 2. | Rytm pracy naśladujący rytm ssania niemowlęcia | TAK |  |
| 3. | Płynna regulacja siły ssania | TAK |  |
| 4. | Przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę | TAK |  |
| 5. | Uchwyt na butelki | TAK |  |
| 6. | Konstrukcja urządzenia zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka modułu (separacja mediów) | TAK |  |
| #### II | #### POZOSTAŁE |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |
| 7. | Nieodpłatne przeglądy techniczne w okresie obowiązywania gwarancji urządzenia w ilości zalecanej w instrukcji użytkowania urządzenia. | TAK |  |
| 8. | Paszport techniczny wystawiony dla urządzenia | TAK |  |
| 9. | Uruchomienie i przeszkolenie personelu | TAK |  |

### Uwaga : w kolumnie „WYMOGI GRANICZNE” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się     w przypadku wybory naszej oferty do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny  i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów               i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi                       i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

.....................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do zaproszenia

Pakiet 4 – Wózek transportowy do materiałów sterylnych

Tabela parametrów technicznych – Wózek transportowy do materiałów sterylnych -  szt. 1

Nazwa urządzenia /model ...................................

Producent ...........................................................

Kraj pochodzenia ................................................................

Rok produkcji (fabrycznie nowy): ………………………………….

| L.p. | Minimalne wymagane parametry techniczne | Wymogi graniczne | Tak/ Nie Oferowane parametry techniczne ( opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE Wózek transportowy do materiałów sterylnych |  |  |
| 1. | Wózek transportowy zamknięty | TAK |  |
| 2. | Wózek jedno drzwiowy | TAK |  |
| 3. | Drzwi wózka wyposażone w uszczelkę silikonową zamykane na zamek | TAK |  |
| 4. | Wózek o poj. 6 STE (6 jednostek wsadu) | TAK |  |
| 5. | Wózek na czterech kółkach (niebrudzących) w tym dwa obrotowe | TAK |  |
| 6 | Przy kółkach odboje boczne | TAK |  |
| #### 7. | Wózek wyposażony w rączkę umożliwiającą prowadzenie wózka | TAK |  |
| 8. | Wózek wyposażony w ramkę z szybą pleksi do wkładania etykiet adresowych | TAK |  |
| 9. | Wózek wykonany z blachy nierdzewnej nie gorszej niż 1.4301 | TAK |  |
| 10. | Obciążenie wózka: nie mniej niż 300 kg | TAK |  |
| #### II | #### POZOSTAŁE |  |  |
| 1. | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK PODAĆ |  |
| 2. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 5 lat | TAK PODAĆ |  |
| 3. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 5 lat. | TAK PODAĆ |  |

### Uwaga : w kolumnie „WYMOGI GRANICZNE” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się             w przypadku wybory naszej oferty do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów                      i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi                              i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

.....................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

### Załącznik nr 2 do zaproszenia

Pakiet 5 – Wirówka laboratoryjna

Tabela parametrów technicznych – Wirówka laboratoryjna – 1szt.

Nazwa urządzenia /model ...................................

Producent ................................................................

Kraj pochodzenia ................................................................

Rok produkcji (fabrycznie nowy): ………………………………….

| L.p. | Minimalne wymagane parametry techniczne | Wymogi graniczne | Tak/ Nie Oferowane parametry techniczne ( opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE Wózek transportowy do materiałów sterylnych |  |  |
| 1. | Komora wirowania wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 2. | Zakres obrotów: min. od 400 do 4 000 rpm, krok nie gorszy niż 100 rpm | TAK |  |
| 3. | Regulacja czasu wirowania: min. 1-59min, krok 1min. | TAK |  |
| 4. | Pojemność nie większa niż 500ml | TAK |  |
| 5. | Regulacja przyspieszenia RCF nie gorsza niż 2450 x g | TAK |  |
| 6. | Silnik bezobsługowy, indukcyjny | TAK |  |
| #### 7. | Wyświetlacz LCD/LED | TAK |  |
| 8. | Układ nastawiania parametrów wirowania manualny | TAK |  |
| 9. | Możliwość pracy w trybie krótkotrwałym | TAK |  |
| 10. | Zabezpieczenia | TAK |  |
| a). | Sygnalizacja niewyważenia | TAK |  |
| b). | Blokada pokrywy podczas wirowania | TAK |  |
| c). | Blokada startu przy otwartej pokrywie | TAK |  |
| d). | Awaryjne otwieranie pokrywy | TAK |  |
| 11. | Wirnik wyhyłowy, metalowy, kompletny umożliwiający wirowanie min. 16 probówek o wym. o 13,1x100mm | TAK |  |
| 12. | Zasilanie 230V-50/60Hz | TAK |  |
| 13. | Certyfikat CE oraz dla wyrobu medycznego | TAK |  |
| II | Wyposażenie |  |  |
| 1. | Wirnik horyzontalny4x100ml (max. RPM 4000) 1szt. | TAK |  |
| 2. | Pojemnik 100ml. - 4szt. | TAK |  |
| 3. | Wkładka redukcyjna 4x7 ml na probówki Vacutainer (13,1x100ml) - 4szt. | TAK |  |
| #### III | #### POZOSTAŁE |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. -24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |
| 7. | Nieodpłatne przeglądy techniczne w okresie obowiązywania gwarancji urządzenia w ilości zalecanej w instrukcji użytkowania urządzenia. | TAK |  |
| 8. | Paszport techniczny wystawiony dla urządzenia | TAK |  |
| 9. | Uruchomienie i przeszkolenie personelu | TAK |  |

### Uwaga : w kolumnie „WYMOGI GRANICZNE” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się      w przypadku wybory naszej oferty do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów                      i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi                          i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

.....................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy