Załącznik nr 4 do zaproszenia

Pakiet 1 – Kardiomonitory

Tabela parametrów technicznych – Kardiomonitor -  szt. 3

Nazwa urządzenia /model ...................................

Producent ...........................................................

Kraj pochodzenia ................................................................

Rok produkcji (fabrycznie nowy): ………………………………….

| L.p. | Minimalne wymagane parametry techniczne | Wymogi graniczne | Tak/ Nie Oferowane parametry techniczne ( opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD min. 12.1 | TAK |  |
|  | System alarmów dźwiękowych i wizualnych z ustawieniem dolnych i górnych granic | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | TAK |  |
|  | Analiza segmentu ST | TAK |  |
|  | Analiza arytmii | TAK |  |
|  | Do 480godzin danych HR, TEMP,SpO2, RESP i trendów NIBP | TAK |  |
| #### 7 | Min. 24 godziny zapisu EKG | #### TAK PODAĆ |  |
| 8 | Wysokiej precyzji moduł NIBP i SpO2 | TAK |  |
| 9 | Pomiar ciśnienia w trybie: dorosły, dziecko, niemowlę | TAK |  |
| 10 | Ochrona przed interferencją spowodowaną defibrylatorami i urządzeniami elektrochirurgicznymi | TAK |  |
| II | - NIBP (nieinwazyjny pomiar ciśnienia) |  |  |
| 1 | Napełnienie mankietu: ok. 30 sekund (typowy mankiet dla dorosłych) | TAK |  |
| 2 | Zakres pomiarowy: ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, średnie ciśnienie tętnicze - dorosły 25-265mmHg 12-220mmHg 18-245mmHg - noworodek 25-135mmHg 12-110mmHg 18-120mmHg | TAK |  |
| 3 | Dokładność pomiaru: +/- 10% | TAK |  |
| 4 | Tryb pomiaru: Manual, Auto, STAT | TAK |  |
| 5 | Automatyczny interwał pomiarowy: 1-240min | TAK |  |
| 6 | Tolerancja interwału: <10 sek. | TAK |  |
| III | TEMP (Temperatura) |  |  |
| 1 | Zakres pomiarowy: 15oC-45oC | TAK |  |
| 2 | Dokładność pomiarowa: +/- 0,2oC | TAK |  |
| IV | EKG |  |  |
| 1 | Zakres pulsu: min. 20bpm-300bpm | #### TAK |  |
| 2 | Dokładność pomiaru pulsu: +/- 1% lub +/- bpm w zależności co większe | TAK |  |
| 3 | Opóźnienie alarmu pulsu: <=10s | TAK |  |
| 4 | Wybór czułości: x1/2, x1, x2 tolerancja <=5% | TAK |  |
| 5 | Szybkość przesyłu: min. 12,5mm/s, 25mm/s, 50mm/s, tolerancja: <=10% | TAK |  |
| V | RESP |  |  |
| 1 | Metoda pomiaru: impedancja klatki piersiowej | TAK |  |
| 2 | Zakres pomiaru: 0-120 razy/min. | TAK |  |
| 3 | Dokładność pomiaru: +/- 5% lub +/- 2rpm w zależności co większe | TAK |  |
| VI | SpO2 & PR (saturacja i puls) |  |  |
| #### 1 | #### Zakres SpO2: 35%-100% |  |  |
| #### 2 | #### Zakres PR: 30bpm-240bpm+/-2bpm |  |  |
| #### VII | #### POZOSTAŁE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 3 | Gwarancja min. 60 miesięcy | TAK PODAĆ |  |
| 4 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK PODAĆ |  |
| 5 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. | TAK PODAĆ |  |
| 6 | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |
|  | Nieodpłatne przeglądy techniczne w okresie obowiązywania gwarancji urządzenia w ilości zalecanej w instrukcji użytkowania urządzenia. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny wystawiony dla urządzenia | TAK |  |
|  | Uruchomienie i przeszkolenie personelu | TAK |  |

### Uwaga : w kolumnie „WYMOGI GRANICZNE” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się    w przypadku wybory naszej oferty do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów               i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi                       i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

.....................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do zaproszenia

Pakiet 2 – Aparat EKG i Pulsoksymetr palcowy

Tabela parametrów technicznych – Aparat EKG -  szt. 1, Pulsoksymetr palcowy – szt. 2

Nazwa urządzenia /model ...................................

Producent ...........................................................

Kraj pochodzenia ................................................................

Rok produkcji (fabrycznie nowy): ………………………………….

| L.p. | Minimalne wymagane parametry techniczne | Wymogi graniczne | Tak/ Nie Oferowane parametry techniczne ( opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE APARAT EKG |  |  |
| 1 | Automatyczna analiza i interpretacja | TAK |  |
| 2 | Możliwość wybory pracy w trybie automatycznym i manualnym | TAK |  |
| 3 | Sygnał: EKG: 12 odprowadzeń standardowych lub odprowadzenie Cabrera | TAK |  |
| 4 | Klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna | TAK |  |
| 5 | Kolorowy dotykowy wyświetlacz min. 7cali | TAK |  |
| 6 | Prezentacja na ekranie przebiegów z 3, 6 oraz 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
| #### 7 | #### Wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów (szerokość papieru 112mm) | #### TAK |  |
| 8 | Wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów bezpośrednio z aparatu na zewnętrznej drukarce: wydruk A4 | TAK |  |
| 9 | Czułość min.: 2,5/5/10/20mm/Mv | #### TAK |  |
| 10 | Prędkość zapisu min.: 5/10/25/50mm/s | #### TAK |  |
| 11 | Baza pacjentów i badań | TAK |  |
| 12 | Wewnętrzna pamięć min. 1000 badań | #### TAK |  |
| 13 | Zapis badań bezpośrednio z aparatu do pamięci USB (PenDrive) | TAK |  |
| 14 | Detekcja złego podłączenia elektrody nie zależnie dla każdego kanału | TAK |  |
| 15 | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |
| 16 | Ciągły pomiar częstotliwości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | TAK |  |
| 17 | Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego | TAK |  |
| 18 | Cyfrowy filtr pływania izolinii | #### TAK |  |
| 19 | Interfejs komunikacyjny: 3 x port USB (równoczesna komunikacja z PC, drukarką zewnętrzną i pamięcią USB (PenDrive) | #### TAK |  |
| 20 | Interfejs komunikacyjny LAN umożliwiający wysłanie zapisów badań EKG w formie wiadomości e-mail bezpośrednio z aparatu na dowolna skrzynkę odbiorczą | #### TAK |  |
| 21 | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | TAK |  |
| 22 | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora | TAK |  |
| 23 | Menu wyświetlane na ekranie | TAK |  |
| 24 | Konfiguracja wyglądu i konfiguracji ekranu | TAK |  |
| 25 | Konfiguracja ustawień aparatu oraz panelu sterowania | TAK |  |
| II | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 1. | Kabel EKG | TAK |  |
| 2. | Elektrody przyssawkowe | TAK |  |
| 3. | Elektrody kończynowe | TAK |  |
| 4. | Żel do EKG 250g. | TAK |  |
| 5. | Papier do EKG | TAK |  |
| 6. | Kabel ethernetowy | TAK |  |
| 7. | Kabel zasilający | TAK |  |
| III | WYMAGANIA OGÓLNE PULSOKSYMETR PALCOWY | TAK |  |
| 1. | Pomiar saturacji tlenem (SpO2) i częstotliwości bicia serca (puls) | TAK |  |
| 2. | Funkcja alarmu – indywidualna regulacja wartości granicznych | TAK |  |
| 3. | Rejestracja danych min. 24 godziny | TAK |  |
| 4. | Kolorowy wyświetlacz XL | TAK |  |
| 5. | Regulowana jasność wyświetlacza | TAK |  |
| 6. | Graficzny wskaźnik pulsu | TAK |  |
| 7. | Możliwość włączenia sygnału dźwiękowego pulsu | TAK |  |
| 8. | Automatyczne wyłączanie | TAK |  |
| 9. | Wskaźnik stanu naładowania baterii | TAK |  |
| #### III | #### POZOSTAŁE |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 24 miesięcy na EKG, Pulsoksymetr min. 36 m-cy | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK PODAĆ |  |
| .5 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. | TAK PODAĆ |  |
|  | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |
|  | Nieodpłatne przeglądy techniczne w okresie obowiązywania gwarancji urządzenia w ilości zalecanej w instrukcji użytkowania urządzenia. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny wystawiony dla urządzenia | TAK |  |
|  | Uruchomienie i przeszkolenie personelu | TAK |  |

### Uwaga : w kolumnie „WYMOGI GRANICZNE” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się     w przypadku wybory naszej oferty do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny  i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów                      i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi                                i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

.....................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do zaproszenia

Pakiet 3 – Aparat KTG do ciąży bliźniaczej i kompaktowy detektor tętna płodu

Tabela parametrów technicznych – Aparat KTG do ciąży bliźniaczej -  szt. 1

Kompaktowy detektor tętna płodu – szt. 1

Nazwa urządzenia /model ...................................

Producent ...........................................................

Kraj pochodzenia ................................................................

Rok produkcji (fabrycznie nowy): ………………………………….

| L.p. | Minimalne wymagane parametry techniczne | Wymogi graniczne | Tak/ Nie Oferowane parametry techniczne ( opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE APARAT KTG |  |  |
| 1 | Możliwość monitorowania ciąży bliźniaczej oraz zapisu dla ciąży bliźniaczej | TAK |  |
| 2 | Automatyczna analiza zapisu KTG z interpretacją w polskiej wersji językowej | TAK |  |
| 3 | Automatyczna analiza i zapisu wg kryteriów Dawesa/Redmana | TAK |  |
| 4 | Możliwość zapisu na nośniku elektronicznym poprzez USB | TAK |  |
| 5 | Wykres aktywności ruchów płodu na ekranie | TAK |  |
| 6 | Znacznik ruchów płodu dla pacjentki | TAK |  |
| #### 7 | Automatyczne i manualne monitorowanie ruchów płodu | #### TAK |  |
| 8 | Ciągłe monitorowanie częstości pracy serca płodu/-ów (FHR) | TAK |  |
| 9 | FHR zasięg: min 50 ~ 240 bpm | TAK |  |
| 10 | FHR dokładność + - 1 dla 120 – 160 bpm, poza przedziałem: + - 2 bpm | TAK |  |
| 11 | Monitorowanie aktywności skurczowej macicy (TOCO) metodą zewnętrzną | TAK |  |
| 12 | TOCO zasięg: 0 ~ 99 | TAK |  |
| 13 | Automatyczne zerowanie TOCO | TAK |  |
| 14 | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
| 15 | Wydruk na papierze termicznym o dużej szerokości wydruku – A4 | TAK |  |
| 16 | Możliwość zapisu na zwykłym papierze do faksu | TAK |  |
| 17 | Kolorowy ekran dotykowy LCD min. 7cali | TAK |  |
| 18 | Obsługa poprzez klawisze funkcyjne | TAK |  |
| 19 | Funkcja NST do wyboru: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 min | TAK |  |
| 20 | Prędkość rejestracji zapisu 1,2,3 cm/min | #### TAK |  |
| 21 | Szybki wydruk badania zapisanego w pamięci aparatu – 25cm/min | #### TAK |  |
| 22 | Zapis badania w pamięci aparatu (do 72 godzin) | TAK |  |
| 23 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe | TAK |  |
| 24 | Głowice odporne na mycie | TAK |  |
| 25 | Ustawianie dolnych i górnych granic alarmu czynności serca | TAK |  |
| 26 | Trzy poziomy alarmów (wysoki, średni, niski) odnoszące się do stanu zdrowia pacjentki i płodu , z możliwością konfiguracji przez użytkownika | TAK |  |
| 27 | Ustawienia daty, czasu i kontrastu wydruku | TAK |  |
| 28 | Wymagane wyposażenie: głowica TOCO, 2xgłowica US, trzy pasy do mocowania głowic, znacznik ruchów płodu, dwie rolki papieru, żel USG, zasilacz, kabel zasilający, stojak do aparatu, wózek medyczny z certyfikatem CE wyposażony w koszyk na akcesoria oraz dwa kola z blokadą. | TAK |  |
| II | WYMAGANIA OGÓLNE KOMPAKTOWEGO DETEKTORA TĘTNA PŁODU |  |  |
| 1. | Częstotliwość 2 MHz. | TAK |  |
| 2. | Zakres pomiaru tętna płodu: od 50 do 240 bpm. | TAK |  |
| 3. | Dokładność pomiaru ± 2 bpm. | TAK |  |
| 4. | Natężenie fali ≤ 10mW/cm2 . | TAK |  |
| 5. | Wyświetlacz LCD. | TAK |  |
| 6. | Zasilanie bateryjne. | TAK |  |
| 7. | Waga urządzenia z głowicą i z baterią max 200 g. | TAK |  |
| 8. | Wbudowany stymulator akustyczny | TAK |  |
| 9. | Wykrywalność FHR 10 -12 tydzień ciąży | TAK |  |
| 10. | Wejście na słuchawki | TAK |  |
| 11. | Wodoodporna głowica – IPX7 | TAK |  |
| 12. | Wymagane wyposażenie: głowica US, Komplet baterii, etui, żel USG. | TAK |  |
| #### III | #### POZOSTAŁE |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 60 miesięcy | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |
| 7. | Nieodpłatne przeglądy techniczne w okresie obowiązywania gwarancji urządzenia w ilości zalecanej w instrukcji użytkowania urządzenia. | TAK |  |
| 8. | Paszport techniczny wystawiony dla urządzenia | TAK |  |
| 9. | Uruchomienie i przeszkolenie personelu | TAK |  |

### Uwaga : w kolumnie „WYMOGI GRANICZNE” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się     w przypadku wybory naszej oferty do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów                        i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi                                  i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

.....................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy