Załącznik nr 4 do zaproszenia

Pakiet 1 – Aparat USG

Tabela parametrów technicznych – Aparat USG – szt. 1

Nazwa urządzenia /model ...................................

Producent ...........................................................

Kraj pochodzenia ................................................................

Rok produkcji (nie starszy niż 2006 rok): ………………………………….

| L.p. | Minimalne wymagane parametry techniczne | Wymogi graniczne | Tak/ Nie Oferowane parametry techniczne ( opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  | Przenośny nowy bądź używany aparat ultrasonograficzny (nie starszy niż 2006 r.) | TAK PODAĆ |  |
|  | Waga aparatu do max 16 kg | TAK PODAĆ |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych gniazd do jednoczesnego podłączenia głowic obrazowych. Podać. (Zamawiający wymaga min. 2) | TAK PODAĆ |  |
|  | Tryby pracy aparatu: - 2D (B-mode), - M-mode, - Color Doppler (CD), - Power Doppler (PD), - Pulsacyjny (PWD), - DUPLEX | TAK |  |
|  | Monitor LCD, min. przekątna: 10” | TAK PODAĆ |  |
|  | Ilość ognisk. Zamawiający wymaga min. 4 | TAK PODAĆ |  |
| #### 7. | #### Zintegrowany (wbudowany w aparat) system archiwizacji pacjentów i obrazów. | #### TAK PODAĆ |  |
| 8. | Wejścia/ wyjścia sygnału USB, LAN, S-VHS, VHS, MIC, Print Remote, Audio | TAK |  |
| 9. | Głowica convex •min. Zakres częstotliwości: 3 – 8 MHz (+/- 1 MHz) •min. Ilość elementów: 120 | #### TAK PODAĆ |  |
| 10. | Głowica liniowa: •min. ilość elementów: 120 •min. zakres częstotliwości: 5-9 MHz •szerokość czoła głowicy: max. 58 mm | #### TAK PODAĆ |  |
| 11. | Zasilanie: 200 - 240V 50 – 60Hz | TAK |  |
| 12. | Gwarancja minimum 3 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 13. | Oznaczenie sprzętu znakiem CE | #### TAK |  |
| 14. | Montaż sprzętu | TAK |  |
| 15. | Szkolenie w zakresie obsługi aparatu USG | TAK |  |
| 16. | Aktualny przegląd techniczny | TAK |  |
| 17. | Paszport techniczny wystawiony dla urządzenia | TAK |  |

### Uwaga : w kolumnie „WYMOGI GRANICZNE”TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się                w przypadku wybory naszej oferty do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów                       i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

.....................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 2 – Zbiornik do przechowywania ciekłego azotu

Tabela parametrów technicznych – Zbiornik do przechowywania ciekłego azotu -  szt. 1.

Nazwa urządzenia /model ..................................................

Producent ............................................................................

Kraj pochodzenia ................................................................

Rok produkcji (fabrycznie nowy): ……………..…………..

| L.p. | Minimalne wymagane parametry techniczne | Wymogi graniczne | Tak/ Nie Oferowane parametry techniczne ( opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  | Pojemność w litrach 31-32 l. | TAK PODAĆ |  |
|  | Odparowalność (litry/24 h): od 0,20 do 0,22 litra | TAK PODAĆ |  |
|  | Średnica wewnętrzna szyjki (mm): 50 mm | TAK |  |
|  | Wysokość całkowita (mm): 650-700 mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Waga pustego zbiornika (kg): 12-13 kg | TAK PODAĆ |  |
|  | Waga napełnionego zbiornika (kg:) max: 40 kg | TAK PODAĆ |  |
| #### 7. | #### Średnica zewnętrzna (mm): 440 do 450 mm | #### TAK PODAĆ |  |
| 8. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK PODAĆ |  |

### Uwaga : w kolumnie „WYMOGI GRANICZNE”TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się                w przypadku wybory naszej oferty do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów                       i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

.....................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 3 – Pompa infuzyjna

Tabela parametrów technicznych – Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa -  szt. 1

Nazwa urządzenia /model ...................................................

Producent ............................................................................

Kraj pochodzenia ................................................................

Rok produkcji (fabrycznie nowy): …………………………

| L.p. | Minimalne wymagane parametry techniczne | Wymogi graniczne | Tak/ Nie Oferowane parametry techniczne ( opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE ), tzn., że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 Nr 107, poz. 679) oraz zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej | TAK |  |
|  | Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa posiadająca dwa niezależnie programowane tory infuzyjne (nie dopuszcza się pomp infuzyjnych 1-strzykawkowych łączonych w zestaw) | TAK |  |
|  | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna | TAK |  |
|  | Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji | TAK |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml | TAK |  |
| #### 7. | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych #### (minimum 5) - podać nazwy producentów wykorzystywanych strzykawek | #### TAK PODAĆ |  |
| 8. | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek | TAK |  |
| 9. | Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: 0,1-400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml 0,1-600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml 0,1-1000 ml/h dla strzykawek 20 ml 0,1-1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml 0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | #### TAK PODAĆ |  |
| 10. | Programowanie infuzji w jednostkach (minimum): ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min | #### TAK PODAĆ |  |
| 11. | Dokładność szybkości dozowania +/-2% | TAK |  |
| 12. | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu | TAK |  |
| 13. | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS (minimum) co 0,1 ml/h: do 400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml do 600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml do 1000 ml/h dla strzykawek 20 ml do 1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml do 2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | #### TAK PODAĆ |  |
| 14. | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
| 15. | Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji | TAK |  |
| 16. | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury | TAK |  |
| 17. | Programowana objętość infuzji co 0,1 ml (minimum) w zakresie 0,1 do 999,9 ml | TAK |  |
| 18. | Programowanie: -prędkości, -prędkości i objętości, -prędkości i czasu, -objętości i czasu | TAK |  |
| 19. | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji przynajmniej 7 poziomów w zakresie 300-900 mmHg | #### TAK PODAĆ |  |
| 20. | Możliwość programowania nazwy oddziału | #### TAK PODAĆ |  |
| 21. | Wyświetlanie nazw (minimum) 30 leków (możliwość wymiany wszystkich nazw leków) | #### TAK PODAĆ |  |
| 22. | Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku (minimum) 16 profili | #### TAK PODAĆ |  |
| 23. | Funkcja KVO programowalna w zakresie (minimum) 0-5 ml/h co 0,1 ml/h | #### TAK PODAĆ |  |
| 24. | Funkcja Stand-By programowana 1sek-24h | #### TAK PODAĆ |  |
| 25. | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min do 99 godzin | #### TAK PODAĆ |  |
| 26. | Rejestr zdarzeń (minimum) 2000 | #### TAK PODAĆ |  |
| #### 27. | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. Podać listę alarmów. | #### TAK #### PODAĆ |  |
| 28. | Regulacja głośności alarmu | #### TAK ### PODAĆ |  |
| 29. | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej MD | ### TAK. |  |
| 30. | Zasilanie sieciowe: 100-240 V, 50/60 Hz (zasilacz wewnętrzny) | TAK. |  |
| 31. | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe (minimum) -20h przy przepływie 5 ml/h -4h przy przepływie 100 ml/h | #### TAK PODAĆ |  |
| 32. | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego | TAK. |  |
| 33. | Klasa ochronności [minimum[ I, CF, odporność na defibrylację | TAK |  |
| 34. | Port komunikacyjny np. RS-232 | TAK |  |
| 35. | Masa urządzenia (z akumulatorem) max 4,2 kg | #### TAK PODAĆ |  |
| #### II | #### POZOSTAŁE |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |
|  | Nieodpłatne przeglądy techniczne w okresie obowiązywania gwarancji urządzenia w ilości zalecanej w instrukcji użytkowania urządzenia. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny wystawiony dla urządzenia | TAK |  |
|  | Uruchomienie i przeszkolenie personelu | TAK |  |

### Uwaga : w kolumnie „WYMOGI GRANICZNE”TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybory naszej oferty do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny       i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

.....................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy