Załącznik Nr 7 do SIWZ

Po zmianach w zakresie Pakietu nr 1

...................................................

..................................................

..................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy, nr tel,                                                                                      e-mail, Regon, NIP)

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół

Zakładów Opieki Zdrowotnej

ul. Słowackiego 32

09-200 Sierpc

Tabele Parametrów Technicznych

Pakiet nr 1

Aparat USG

Nazwa oferowanego urządzenia: ……………………………………..

Producent:

Typ: ……………………………………………………………………….

| l.p. | - Opis parametrów wymaganych | Parametry wymagane | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| I | - Jednostka główna |  |  |
| 1 | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy nieużywany, wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji 2018 Wprowadzenie aparatu (platformy sprzętowej) do produkcji 2017 | Tak |  |
| 2. | Wybierane częstotliwości pracy dla trybu 2D [MHz] | min 2 – 18 MHz (podać) |  |
| 3. | Dynamika systemu w dB | >260dB(podać) |  |
| 4. | Technologia cyfrowa z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki | TAK |  |
| 5. | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych | Min 700 000 (podać) |  |
| 6. | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych | Min. po 192 (podać) |  |
| 7. | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych | Min. 3(podać) |  |
| 8. | Wieszaki na głowice | Tak |  |
| 9. | Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal]. Wysoka rozdzielczość | Min. 19’’ (podać) |  |
| 10. | Rzeczywiste pole zajmowane przez obraz USG (bez elementów sterujących czy opisowych) | >50% pola powierzchni(podać) |  |
| 11. | Rozdzielczość monitora LCD | min. 1200 x 1000 (podać) |  |
| 12. | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół | TAK |  |
| 13. | Urządzenie wyposażone w ruchome ramię | TAK |  |
| 14. | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | TAK |  |
| 15. | Ekran dotykowy min. 10” z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji | TAK (podać) |  |
| 16. | Regulacja wysokości panelu sterowania | TAK |  |
| 17. | Waga aparatu. Max 130 kg | TAK (podać) |  |
| 18. | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) – min. 5000 obrazów | TAK (podać) |  |
| 19. | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D – podać w sekundach min. 30 sek | TAK (podać) |  |
| 20. | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | TAK |  |
| 21. | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, DICOM | TAK |  |
| 22. | Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD | TAK |  |
| 23. | Napęd CD/DVD wbudowany w aparat | TAK |  |
| 24. | Wewnętrzny dysk twardy HDD – minimalną pojemność - 400 GB | TAK (podać) |  |
| 25. | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | TAK |  |
| 26. | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały | TAK |  |
| 27. | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | TAK |  |
| 28. | Porty USB 2.0 lub 3.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty USB w tym: Min. jeden port umieszczony na panelu sterowania. | TAK |  |
| 29. | Wbudowane w aparat wyjście cyfrowe DVI i S-VHS | TAK |  |
| 30. | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100Mbps lub więcej | TAK |  |
| 31. | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report) | TAK |  |
| 32. | Tryb 2D (B-mode) | TAK |  |
| 33. | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy [cm] – min. 38 cm | TAK (podać) |  |
| 34. | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE. – min. 15 | TAK (podać) |  |
| 35. | Porównywanie min. 6 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta z różnych dat i badań | TAK (podać) |  |
| 36. | Dynamiczne ogniskowanie nadawania min 4 stref | TAK (podać) |  |
| 37. | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode – min 400 obr/sek | TAK (podać) |  |
| 38. | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | TAK |  |
| 39. | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu – wymienić | TAK |  |
| 40. | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK |  |
| 41. | Wykorzystanie techniki inwersji fazy - typ ”Inversia fazy” | TAK |  |
| 42. | Obrazowanie harmoniczne inne niż opisane wyżej używające do tworzenia obrazów min. 3 częstotliwości | TAK |  |
| 43. | Obrazowanie trapezowe min. +/- 25 stopni | TAK (podać) |  |
| 44. | Obrazowanie rombowe | TAK |  |
| 45. | Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne | TAK (podać) |  |
| 46. | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru | TAK |  |
| 47. | Tryb Duplex (2D + PWD) | TAK |  |
| 48. | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością min. 12 m/sek dla zerowego kąta | TAK (podać) |  |
| 49. | Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę min. wzmocnienia, dynamiki. | TAK |  |
| 50. | Oprogramowanie poprawiające obrazowanie igły biopsyjnej niezależnie od kąta wprowadzania igły | TAK |  |
| 51. | Tryb M | TAK |  |
| 52. | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy | TAK (podać) |  |
| 53. | Zakres prędkości min. +/- 15 m/sek dla zerowego kąta | TAK (podać) |  |
| 54. | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 1-16 mm | TAK (podać) |  |
| 55. | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min +/-25 stopni | TAK (podać) |  |
| 56. | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | TAK |  |
| 57. | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej – podać w stopniach | TAK (podać) |  |
| 58. | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 59. | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | TAK |  |
| 60. | Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) Min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy | TAK (podać) |  |
| 61. | Prędkość odświeżania dla CD min. 350 klatek/sek | TAK (podać) |  |
| 62. | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-25 stopni | TAK (podać) |  |
| 63. | Regulacja ilość map kolorów – podać ilość | TAK (podać) |  |
| 64. | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy) | Tak |  |
| 65. | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) i power doppler kierunkowy | TAK |  |
| 66. | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości, zapewniający większą rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów | Tak |  |
| 67. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie naczyń narządów miąższowych do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/s w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na zaoferowanej głowicy convex i linia. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Metoda inna niż w pkt 60-66. Minimalna częstotliwość odświeżania 50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/s oraz diagnostycznej bramki min. 2 cm x 2 cm | TAK |  |
| 68. | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Tak |  |
| 69. | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, ginekologiczne, położnicze, urologiczne, inne – wymienić obsługę jakich badań umożliwia aparat | Tak |  |
| 70. | Liczba par kursorów pomiarowych – min 10 | TAK (podać) |  |
| 71. | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego | TAK |  |
| 72. | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes | TAK |  |
| 73. | Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów na obrazach z archiwum | TAK |  |
| 74. | Specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp – podać nazwę własną | TAK (podać) |  |
| 75. | Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnodiagnostycznych wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | TAK Podać model |  |
| 76. | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – min. 2-6 | TAK (podać) |  |
| 77. | Liczba elementów – min. 800 | TAK (podać) |  |
| 78. | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 70 stopni | TAK (podać) |  |
| 79. | Praca z oprogramowaniem do elastografii akustycznej i typu strain | TAK |  |
| 80. | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |
| 81. | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | TAK Podać model |  |
| 82. | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – zakres min. 4 -14 | TAK (podać) |  |
| 83. | Liczba elementów – min. 1500 | TAK (podać) |  |
| 84. | Szerokość czoła głowicy – podać zakres szerokości 55- 60 mm | TAK (podać) |  |
| 85. | Praca z oprogramowaniem do elastografii akustycznej i typu strain | TAK (podać) |  |
| 86. | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | TAK Podać model |  |
| 87. | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – zakres min. 4 -10 | TAK (podać) |  |
| 88. | Liczba elementów – min. 1000 | TAK (podać) |  |
| 89. | Szerokość czoła głowicy – podać zakres szerokości 35 - 40 mm | TAK (podać) |  |
| 90. | Praca w trybie II harmonicznej | TAK (podać) |  |
| 91. | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min +/-25 stopni | TAK (podać) |  |
| 92. | Głowica endocavity wieloczęstotliwościowa do badań ginekologiczno-położniczych i urologicznych wykonana w technologii multicrystal | TAK Podać model |  |
| 93. | Wybieranie częstotliwości pracy przetwornika (MHz)- zakres min3 -11 | TAK (podać) |  |
| 94. | Liczba elementów – min. 900 | TAK (podać) |  |
| 95. | kąt pola skanowania (widzenia) -min 180 stopni | TAK (podać) |  |
| 96. | Głowica micro-convex wieloczęstotliwościowa do badań przezciemieniowych wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | TAK Podać model |  |
| 97. | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – min. 4-10 | TAK (podać) |  |
| 98. | Liczba elementów - min 700 | TAK (podać) |  |
| 99. | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 100 stopni | TAK (podać) |  |
| 100. | - Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert | TAK |  |
| 101. | Możliwości rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 200 cm. | TAK/NIE |  |
| 102. | Możliwości rozbudowy głowica z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym jednym zbliżonym do 90 stopni. | TAK/NIE |  |
| 103. | Możliwości rozbudowy o Oprogramowanie do pomiaru wielkości i tempa regionalnego odkształcenia mięśnia serca | TAK, podać |  |
| 104. | Możliwość rozbudowy o głowice wolumetryczną endocavity do badań 3D/4D, zakres częstotliwości pracy min. 4-8 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 192, podać kąt pola widzenia w stopniach, tryby pracy | TAK |  |
| 105. | Możliwość rozbudowy o głowice wolumetryczną liniową do badań 3D/4D, zakres częstotliwości pracy min. 8-14 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 192, podać kąt pola widzenia w stopniach, tryby pracy. | TAK |  |
| 106. | Możliwość rozbudowy o głowice liniową do badań powierzchniowych i ortopedycznych, Częstotliwości pracy min. 8-17 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 192, FOV szerokości 40 mm +/- 4 mm. Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii | TAK |  |
| 107. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy na ultrasonografie w trybie B-mode i TE-Elastografia z obrazami uzyskiwanych z CT i MR tzw. Fuzja obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na sondzie convex, linia, endocavity | TAK Podać typy sond |  |
| 108. | Możliwość rozbudowy o : Tryb Dopplera Ciągłego (CWD) min. +/-20 m/sek dla zerowego kąta. Moduł anatomicznego M-mode Spektralny Doppler tkankowy Kolorowy Doppler tkankowy Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) nie mniejsza niż 750 Hz. | TAK |  |
| 109. | Możliwość rozbudowy o moduł elastografii obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicy liniowej, convex, endocavity. – wymienić głowice na których istnieje taka możliwość. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | TAK (podać) |  |
| 110. | Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczną, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – Shear Wave dostępne na zaoferowanych głowicach: liniowej, convex. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/s | TAK, podać głowice |  |
| 111. | Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczną, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – Shear Wave dostępne na głowicy endocavity. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/s | TAK/NIE |  |
| 112. | Możliwość rozbudowy o analizę jakości otrzymywanych wyników obrazowaniu elastografii akustycznej pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru. | TAK |  |
| 113. | Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczną działająca w czasie rzeczywistym z regulowaną wielkością pola obrazowania elastograficznego na głowicach liniowych, convex, endocacity za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym. | TAK/NIE |  |
| 114. | Możliwość rozbudowy o lastografię akustyczną działającą na sondzie o częstotliwości ≥ 14MHz | TAK/NIE |  |
| II | POZOSTAŁE |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |
| 7. | Nieodpłatne przeglądy techniczne w okresie obowiązywania gwarancji urządzenia w ilości zalecanej w instrukcji użytkowania urządzenia. | TAK |  |
| 8. | Paszport techniczny wystawiony dla urządzenia | TAK |  |
| 9. | Uruchomienie i przeszkolenie personelu | TAK |  |