Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Pakiet 1 – Kardiomonitor

Tabela parametrów technicznych – Kardiomonitor -  szt. 1

Nazwa urządzenia /model ...................................

Producent ...........................................................

Kraj pochodzenia ................................................................

Rok produkcji (fabrycznie nowy): ………………………………….

| L.p. | Minimalne wymagane parametry techniczne | Wymogi graniczne | Tak/ Nie Oferowane parametry techniczne ( opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| - 1. | Kolorowy wyświetlacz LCD min. 12.1 | TAK |  |
|  | System alarmów dźwiękowych i wizualnych z ustawieniem dolnych i górnych granic | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | TAK |  |
|  | Analiza segmentu ST | TAK |  |
|  | Analiza arytmii | TAK |  |
| - 6. | Do 480godzin danych HR, TEMP,SpO2, RESP i trendów NIBP | TAK |  |
| #### 7 | Min. 24 godziny zapisu EKG | #### TAK PODAĆ |  |
| - 8 | Wysokiej precyzji moduł NIBP i SpO2 | TAK |  |
| - 9 | Pomiar ciśnienia w trybie: dorosły, dziecko, niemowlę | TAK |  |
| - 10 | Ochrona przed interferencją spowodowaną defibrylatorami i urządzeniami elektrochirurgicznymi | TAK |  |
| II | - NIBP (nieinwazyjny pomiar ciśnienia) |  |  |
| 1. | Napełnienie mankietu: ok. 30 sekund (typowy mankiet dla dorosłych) | TAK |  |
| 2. | Zakres pomiarowy: ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, średnie ciśnienie tętnicze - dorosły 25-265mmHg 12-220mmHg 18-245mmHg - noworodek 25-135mmHg 12-110mmHg 18-120mmHg | TAK |  |
| 3. | Dokładność pomiaru: +/- 10% | TAK |  |
| 4. | Tryb pomiaru: Manual, Auto, STAT | TAK |  |
| 5. | Automatyczny interwał pomiarowy: 1-240min | TAK |  |
| 6. | Tolerancja interwału: <10 sek. | TAK |  |
| III | TEMP (Temperatura) |  |  |
| 1. | Zakres pomiarowy: 15oC-45oC | TAK |  |
| 2. | Dokładność pomiarowa: +/- 0,2oC | TAK |  |
| IV | EKG |  |  |
| 1. | Zakres pulsu: min. 20bpm-300bpm | #### TAK |  |
| 2. | Dokładność pomiaru pulsu: +/- 1% lub +/- bpm w zależności co większe | TAK |  |
| 3. | Opóźnienie alarmu pulsu: <=10s | TAK |  |
| 4. | Wybór czułości: x1/2, x1, x2 tolerancja <=5% | TAK |  |
| 5. | Szybkość przesyłu: min. 12,5mm/s, 25mm/s, 50mm/s, tolerancja: <=10% | TAK |  |
| V | RESP |  |  |
| 1. | Metoda pomiaru: impedancja klatki piersiowej | TAK |  |
| 2. | Zakres pomiaru: 0-120 razy/min. | TAK |  |
| 3. | Dokładność pomiaru: +/- 5% lub +/- 2rpm w zależności co większe | TAK |  |
| VI | SpO2 & PR (saturacja i puls) |  |  |
| #### 1. | #### Zakres SpO2: 35%-100% |  |  |
| #### 2. | #### Zakres PR: 30bpm-240bpm+/-2bpm |  |  |
| #### VII | #### POZOSTAŁE |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 60 miesięcy | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |
| 7. | Nieodpłatne przeglądy techniczne w okresie obowiązywania gwarancji urządzenia w ilości zalecanej w instrukcji użytkowania urządzenia. | TAK |  |
| 8. | Paszport techniczny wystawiony dla urządzenia | TAK |  |
| 9. | Uruchomienie i przeszkolenie personelu | TAK |  |

### Uwaga : w kolumnie „WYMOGI GRANICZNE” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się    w przypadku wybory naszej oferty do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów               i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi                       i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

.....................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Pakiet 2 – Aparat EKG z wózkiem

Tabela parametrów technicznych – Aparat EKG -  szt. 1

Nazwa urządzenia /model ...................................

Producent ............................................................

Kraj pochodzenia ................................................

Rok produkcji (fabrycznie nowy): ………..……

| L.p. | Minimalne wymagane parametry techniczne | Wymogi graniczne | Tak/ Nie Oferowane parametry techniczne (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE APARAT EKG |  |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja | TAK |  |
|  | Praca w trybie Auto lub Manual | TAK |  |
|  | Sygnał: EKG: 12 odprowadzeń standardowych lub odprowadzeń Cabrera | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna | TAK |  |
|  | Kolorowy dotykowy wyświetlacz min. 7” | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie przebiegów z 3, 6 lub 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
| #### 7. | #### Wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów (szerokość papieru 112mm) | #### TAK |  |
| 8. | Wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów bezpośrednio z aparatu na zewnętrznej drukarce: wydruk A4 | TAK |  |
| 9. | Czułość min.: 2,5/5/10/20mm/Mv | #### TAK |  |
| 10. | Prędkość zapisu min.: 5/10/25/50mm/s | #### TAK |  |
| 11. | Zakładanie papieru Easy load | TAK |  |
| 12. | Baza pacjentów i badań | TAK |  |
| 13. | Wewnętrzna pamięć min. 1000 badań | #### TAK |  |
| 14. | Zapis badań bezpośrednio z aparatu do pamięci USB (PenDrive) | TAK |  |
| 15. | Detekcja złego podłączenia elektrody nie zależnie dla każdego kanału | TAK |  |
| 16. | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |
| 17. | Ciągły pomiar częstotliwości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | TAK |  |
| 18. | Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego | TAK |  |
| 19. | Cyfrowy filtr pływania izolinii | #### TAK |  |
| 20. | Interfejs komunikacyjny: 3 x port USB (równoczesna komunikacja z PC, drukarką zewnętrzną i pamięcią USB (PenDrive) | #### TAK |  |
| 21. | Interfejs komunikacyjny LAN umożliwiający wysłanie zapisów badań EKG w formie wiadomości e-mail bezpośrednio z aparatu na dowolna skrzynkę odbiorczą | #### TAK |  |
| 22. | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | TAK |  |
| 23. | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora | TAK |  |
| 24. | Menu wyświetlane na ekranie | TAK |  |
| 25. | Konfiguracja wyglądu i konfiguracji ekranu | TAK |  |
| 26. | Konfiguracja ustawień aparatu oraz panelu sterowania | TAK |  |
| II | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 1. | Kabel EKG | TAK |  |
| 2. | Elektrody przyssawkowe | TAK |  |
| 3. | Elektrody kończynowe | TAK |  |
| 4. | Żel do EKG 250g. | TAK |  |
| 5. | Papier do EKG | TAK |  |
| 6. | Kabel internetowy | TAK |  |
| 7. | Kabel zasilający | TAK |  |
| 8. | Wózek pod aparat EKG. Posiadający wysięgnik na kabel pacjenta, półkę na urządzenie medyczne oraz dodatkową na elektrody i żel EKG. - kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego aparatami typu –MrGrey, MrGreen, MrRed, MrBlue | TAK |  |
| #### III | #### POZOSTAŁE |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |
|  | Nieodpłatne przeglądy techniczne w okresie obowiązywania gwarancji urządzenia w ilości zalecanej w instrukcji użytkowania urządzenia. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny wystawiony dla urządzenia | TAK |  |
|  | Uruchomienie i przeszkolenie personelu | TAK |  |

### Uwaga : w kolumnie „WYMOGI GRANICZNE” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

Treść oświadczenia wykonawcy:

1.	Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się    w przypadku wybory naszej oferty do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

2.	Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów               i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi                       i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

.....................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Pakiet 3 – Wytwornica pary

Tabela parametrów technicznych – Wytwornica pary -  szt. 1

Nazwa urządzenia /model ...................................

Producent ...........................................................

Kraj pochodzenia ................................................................

Rok produkcji (fabrycznie nowy): ………………………………….

| L.p. | Minimalne wymagane parametry techniczne | Wymogi graniczne |  | Tak/ Nie Oferowane parametry techniczne ( opis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| - 1. | Przeznaczona do wytwarzania czystej pary nasyconej dla zasilania sterylizatorów będących w posiadaniu Zamawiającego |  | TAK |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe SIEMENS |  | TAK |  |
|  | W pełni kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego sterylizatorami serii AS66 |  | TAK |  |
|  | Ekonomiczne kaskadowe grzanie kotła wytwornicy |  | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie termiczne |  | TAK |  |
| - 6 | Możliwość załączania przez personel dowolnej mocy grzewczej kotłów |  | TAK |  |
| #### 7 | Dodatkowa kontrola ciśnienia, oprócz roboczego przed wzrostem (awaryjnym) ciśnienia w kotłach |  | #### TAK |  |
|  | Wydajność minimum 108 kg pary czystej na godzinę |  | TAK |  |
|  | Ciśnienie pary 0,29 MPa |  | TAK |  |
|  | Temperatura pary 1420C |  | TAK |  |
|  | Wytwornica wykonana ze stali kwasoodpornej (armatura, pompa, kotły, grzałki, obudowa) |  | TAK |  |
|  | Wymiary maks.: 1300/820/1350 mm (S/G/W) |  | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne: 3x230/400V, 50Hz, moc maksymalna 72,5 kW |  | TAK |  |
| #### II | #### POZOSTAŁE |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) |  | TAK |  |
| 2. | Oprogramowanie w języku polskim |  | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 24 miesięcy |  | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat |  | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. |  | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. |  | TAK |  |
| 7. | Nieodpłatne przeglądy techniczne w okresie obowiązywania gwarancji urządzenia w ilości zalecanej w instrukcji użytkowania urządzenia. |  | TAK |  |
| 8. | Paszport techniczny wystawiony dla urządzenia |  | TAK |  |
| 9. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu |  | TAK |  |

### Uwaga : w kolumnie „WYMOGI GRANICZNE” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się    w przypadku wybory naszej oferty do dostarczenia urządzenia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów               i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi                       i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

.....................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Pakiet 4 – Narzędzia do operacji ginekologicznych

Tabela parametrów technicznych – Narzędzia do operacji ginekologicznych

Producent ...........................................................

Kraj pochodzenia ................................................................

Rok produkcji (fabrycznie nowy): ………………………………….

| L.p. | Minimalne wymagane parametry techniczne | Wymogi graniczne | Tak/ Nie Oferowane parametry techniczne ( opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| - 1. | Nożyczki preparacyjne proste typ METZENBAUM długość 200 mm końce tępo tępe, nr. katal. BC604R – 4 szt. | TAK |  |
| - 2. | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 2 mm dł. 185 mm, nr. katal. EM102R – 2 szt. | TAK |  |
| - 3. | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 2,5 mm dł. 185mm, nr. katal. EM132R – 2 szt. | TAK |  |
| - 4. | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 3 mm dł. 185 mm, nr. katal. EM103R – 2 szt. | TAK |  |
| - 5. | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 3,5 mm dł. 185 mm, nr. katal. EM133R – 2 szt. | TAK |  |
| 6. | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 4 mm dł. 185 mm, nr. katal. EM104R – 2 szt. | TAK |  |
| #### 7. | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 4,5 mm dł. 185 mm, nr. katal. EM134R – 2 szt. | #### TAK |  |
| - 8. | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 5 mm dł. 185 mm, nr. katal. EM105R – 2 szt. | TAK |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 5,5 mm dł.185 mm, nr. katal. EM135R – 2 szt. | TAK |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 6 mm dł. 185 mm, nr. katal. EM106R – 2 szt. | TAK |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 6,5 mm dł.185 mm nr. katal. EM136R – 2 szt. | TAK |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 7 mm dł. 185 mm nr. katal. EM107R– 2 szt. | TAK |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 7,5 mm dł. 185 mm nr. katal. EM137R –2 szt. | TAK |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 8 mm dł. 185 mm nr. katal. EM108R– 2 szt. | TAK |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 8,5 mm dł. 185 mm nr. katal. EM138R – 2 szt. | TAK |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 9 mm dł. 185 mm nr. katal. EM109R– 2 szt. | TAK |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 9,5 mm dł. 185 mm nr. katal. EM139R– 2 szt. | TAK |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR Jednostronny średnica 10 mm dł. 185 mm nr. katal. EM110R– 2 szt. | TAK |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 10,5 mm dł. 185 mm nr. katal. EM140R– 2 szt. | TAK |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 11 mm dł. 185 mm nr. katal. EM111R– 2 szt. | TAK |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 11,5 mm dł. 185 mm nr. katal. EM141R– 2 szt. | TAK |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 12 mm dł. 185 mm nr. katal. EM112R– 2 szt. | TAK |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 12,5 mm dł. 185 mm nr. katal. EM142R – 2 szt. | TAK |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 13 mm dł. 185 mm nr. katal. EM113R – 2 szt. | TAK |  |
|  | Rozszerzacz maciczny typ HEGAR jednostronny średnica 13,5 mm dł. 185 mm nr. katal. EM143R – 2 szt. | TAK |  |
|  | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 145 mm nr. katal. BD047R– 2 szt. | TAK |  |
|  | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 160 mm nr. katal. BD049R– 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze do polipów macicy typ BONNEY szer. oczka 7,5 mm dł. 240 mm nr. Katal. EO342R– 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ ROCHESTER-PEAN proste długość 160 mm skok ząbków 0,9mm nr. katal. BH442R – 3 szt. | TAK |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ ROCHESTER-PEAN proste długość 200 mm skok ząbków 0,9mm nr. katal. BH446R– 3 szt. | TAK |  |
|  | Sonda ginekologiczna typ Sims z podziałką zakrzywiona sztywna średnica główki 4 mm dł. 330 mm nr. katal. EO010R– 1 szt. | TAK |  |
|  | Zestaw wzierników ginekologicznych typ KRISTELLER (łyżka dolna ) wymiary 90x36mm długość 175mm nr. katal. EL423R – 2 szt. | TAK |  |
|  | Wziernik ginekologiczny dwułyżkowy typ KALLMORGEN Wielkość łyżek 95x39 mm długość 200mm nr katal. EL481R – 2 szt. | TAK |  |
|  | Zestaw wzierników ginekologicznych typ KRISTELLER (łyżka dolna ) wymiary 110x30mm długość 220 mm nr. katal. EL427R – 2 szt. | TAK |  |
|  | Zestaw wzierników ginekologicznych typ KRISTELLER (łyżka dolna ) wymiary 110x27mm długość 220mm nr. katal. EL425R – 2szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki do szwów proste typ LITTAUER długość 135 mm z nacięciem na końcach ostrzy nr. katal. BC803R – 2 szt. | TAK |  |
|  | Igłotrzymacz typ HEGAR dł.160 mm 6 1/4'' szczęki z kanałkiem nacięcia krzyżowe 0,4 mm nr. katal. IM-135-160-PMK – 1 szt. | TAK |  |
|  | Igłotrzymacz typ HEGAR dł.180 mm 7'' szczęki z kanałkiem nacięcia krzyżowe 0,4 mm nr. katal. IM-135-180-PMK – 1 szt. | TAK |  |
|  | Igłotrzymacz typ HEGAR dł.200 mm 8'' szczęki z kanałkiem nacięcia krzyżowe 0,4 mm nr. katal. IM-135-200-PMK – 2 szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki do cięcia krocza typ BRAUNSTADLER dł. 200 mm 8'' nr. katal. ET141R – 2 szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki pępowinowe odgięte długość 160 mm końce tępo tępe nr. katal. BC797R – 2 szt. | TAK |  |
| #### II | #### POZOSTAŁE |  |  |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK PODAĆ |  |
| 2. | Wykonane ze stali nierdzewnej, ocechowanej. Narzędzia muszą posiadać trwałe oznakowanie kodem matrycowym dwuwymiarowym – zawierającym zakodowana informację o unikalnym numerze narzędzia | TAK |  |
| 3. | Możliwość kompleksowej regeneracji narzędzi | TAK |  |

### Uwaga : w kolumnie „WYMOGI GRANICZNE” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się    w przypadku wybory naszej oferty do dostarczenia narzędzi spełniających wyspecyfikowane parametry.

.....................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Pakiet 5 – Stanowisko do pielęgnacji noworodków

Tabela parametrów technicznych – Stanowisko do pielęgnacji noworodków – 2szt.

Nazwa urządzenia /model ...................................

Producent ...........................................................

Kraj pochodzenia ................................................................

Rok produkcji (fabrycznie nowy): ………………………………….

| L.p. | Minimalne wymagane parametry techniczne | Wymogi graniczne | Tak/ Nie Oferowane parametry techniczne ( opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1. | Wanienka z szafką dwudrzwiową + stolik zabiegowy: szafka jednodrzwiowa i 3x szuflady – prawo i lewostronny | TAK |  |
| 2. | Szafka z płyty meblowej laminowanej białej | TAK |  |
| 3. | Front z płyty MDF lakierowany na kolor (do wyboru wg palety kolorów) | TAK |  |
| 4. | Wanienka i blat z laminatu poliestrowo-szklanego | TAK |  |
| 5. | Blat monolityczny wyposażony w materacyk | TAK |  |
| #### 6. | Nóżki o wysokości 100mm z możliwością poziomowania | #### TAK |  |
| 7. | Wymiary: 1500x580x900mm (szerokość x głębokość x wysokość) | TAK |  |
| #### II | #### POZOSTAŁE |  |  |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK PODAĆ |  |
| 2. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. | TAK |  |

### Uwaga : w kolumnie „WYMOGI GRANICZNE” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się    w przypadku wybory naszej oferty do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów               i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi                       i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).			  	  					                                                                                 .....................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Pakiet 6 – Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej

Tabela parametrów technicznych – Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej -  szt. 1

Nazwa urządzenia /model ...................................

Producent ...........................................................

Kraj pochodzenia ................................................................

Rok produkcji (fabrycznie nowy): ………………………………….

| L.p. | Minimalne wymagane parametry techniczne | Wymogi graniczne |  | Tak/ Nie Oferowane parametry techniczne ( opis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo |  | TAK |  |
| 2. | Płynna regulacja wysokości za pomocą pompy hydraulicznej znajdującej się w centralnym położeniu pod segmentem nóg. Dostęp wyłącznie od strony nóg. Regulacja za pomocą systemu pantografowego – min 8 punktów podparcia 4/4. |  | TAK PODAĆ |  |
| 3. | Maksymalne wymiary zewnętrzne wózka – 2090mm /850 mm. Wózek umożliwia wykorzystanie procedur przyłóżkowych z wykorzystaniem promieniowania RTG oraz pełnej współpracy na całej powierzchni a aparatem RTG. Wózek nie uniemożliwia wykonanie diagnostyki skriningowej serca z wykorzystaniem CW, TDI i TVI oraz badań transkranialnych, lokalizacji płynu w płucach oraz badania jamy brzusznej z CD/PW . |  | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Regulacja wysokości dostosowana do wysokości stołów operacyjnych, łóżek szpitalnych i pełnej współpracy z ramieniem C : minimalna wysokość max 550 mm, maksymalna wysokość min. 970 mm |  | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Leże wózka 2– sekcyjne wypełnione tworzywem HPL. Oparcie leża gwarantujące wysoką stabilność przy obciążeniu maksymalnym min. 200 kg |  | TAK |  |
| 6. | Maksymalna masa wózka 70 kg |  | TAK |  |
| #### 7. | Regulacja segmentu pleców min. 70 stopni wspomagane dwoma sprężynami gazowymi |  | #### TAK |  |
| #### 8. | Koła odbojowe w 4 narożnikach |  | TAK |  |
| #### 9. | Krążki odbojowe znajdujące się we wszystkich narożnikach wózka |  | TAK |  |
| #### 10. | Leże w pełni przezierne dla promieniowania RTG wykonane w z HPL |  | TAK |  |
| #### 11. | Barierki boczne po obu stronach łóżka wyonane ze stali chromowanej na długość min ¾ leża, składane wzdłuż ramy leża na zewnątrz ramy leża |  | TAK |  |
| #### 12. | Szczyty wózka wykonane z stali lakierowanej proszkowo wzmacniane drążkiem poprzecznym |  | TAK |  |
| #### 13. | Materac o grubości min. 6 cm wyposażony w fabryczne uchwyty do przenoszenia pacjenta |  | TAK |  |
| #### 14. | Koła metalowe o średnicy min. 150 mm |  | TAK |  |
| #### II | #### POZOSTAŁE |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) |  | TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesięcy |  | TAK PODAĆ |  |
| 3. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat |  | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. |  | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. |  | TAK |  |
| 6. | Nieodpłatne przeglądy techniczne w okresie obowiązywania gwarancji urządzenia w ilości zalecanej w instrukcji użytkowania urządzenia. |  | TAK |  |
| 7. | Paszport techniczny wystawiony dla urządzenia |  | TAK |  |
| 8. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu |  | TAK |  |

### Uwaga : w kolumnie „WYMOGI GRANICZNE” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się    w przypadku wybory naszej oferty do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów               i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi                       i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

…………………………………….

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy