Załącznik nr 4 do zaproszenia

Tabela parametrów technicznych - Respirator -  szt. 1

Nazwa urządzenia /model ...................................

Producent ...........................................................

Kraj pochodzenia ...............................................

Rok produkcji (fabrycznie nowy, Zamawiający dopuszcza też urządzenie powystawowe nie starsze niż 5 letnie): ………………………………….

| L.p. | Minimalne wymagane parametry techniczne | Wymogi graniczne | Tak/ Nie Oferowane parametry techniczne ( opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  | Respirator stacjonarny dla noworodków, dzieci i dorosłych. | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji. | TAK minimalny zakres 2,7 do 6 bar |  |
|  | Zasilanie gazowe w sprężone powietrze z centralnej instalacji. | TAK minimalny zakres 2,7 do 6 bar |  |
|  | Respirator na podstawie jezdnej, dwa kółka wyposażone w blokadę. | TAK |  |
|  | Zasilanie AC 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego min. 120 minut | TAK Podać czas pracy |  |
| #### II | #### TRYBY WENTYLACJI |  |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością VCV | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV | TAK |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową typu PRVC, AutoFlow | TAK |  |
|  | CMV/ Assist | TAK |  |
|  | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VSV | TAK |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Wdech manualny Respirator musi być wyposażony w przycisk umożliwiający na żądanie podanie przez lekarza mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach. | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny | TAK |  |
|  | Ręczne przedłużenie fazy wdechu | TAK |  |
|  | Ręczne przedłużenie fazy wydechu | TAK |  |
|  | Westchnienia automatyczne (regulowane parametry) | TAK |  |
|  | Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia: BIPAP, Bilevel, SPAP, APRV i podobne | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NIV we wszystkich trybach pracy | TAK |  |
|  | Wentylacja awaryjna przy bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych | TAK |  |
|  | Wentylacja służąca do odzwyczajania pacjenta od wentylacji mechanicznej typu: PAV+, ASV, Automode, NAVA, PPS, AutoControl wraz z akcesoriami | TAK |  |
|  | Próba oddechu spontanicznego SBT | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheostomijnej dla oddechów spontanicznych i wymuszonych | TAK |  |
| #### III | #### PARAMETRY NASTAWIALNE |  |  |
|  | Częstość oddechów | ### TAK. ### minimalny zakres ### 1–150 odd/min |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu | ### TAK. ### minimalny zakres ### 5– 2000 ml |  |
|  | Regulowany stosunek wdechu do wydechu lub czas wdechu | TAK. minimalny zakres 4:1 - 1:9 0,2 – 10 s |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe PCV | TAK. minimalny zakres 2 – 90 cmH2O |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV | TAK. minimalny zakres 0 – 90 cmH2O |  |
|  | PEEP/CPAP | TAK. minimalny zakres 0 – 50 cmH2O |  |
|  | Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, SPAP, APRV | TAK minimalny zakres 5 – 50 cmH2O |  |
|  | Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, SPAP, APRV | TAK minimalny zakres 0 – 50 cmH2O |  |
|  | Czas plateau | TAK Minimalny zakres 0 – 5 s |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta | TAK. minimalny zakres 0,2 – 13 l/min |  |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV. | TAK. minimalny zakres 10 – 60% |  |
|  | Płynna regulacja czasu lub współczynnika narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i ciśnieniowo wspomaganych. | TAK |  |
| #### IV | #### OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI |  |  |
|  | Kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna minimum 12 cali | TAK Opisać, podać przekątną ekranu |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Całkowita częstość oddychania | TAK |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | Pomiar szczytowego przepływu wdechowego PF | TAK |  |
|  | Pomiar szczytowego przepływu wydechowego PFE | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość całkowitej wentylacji minutowej | TAK |  |
|  | Objętość spontanicznej wentylacji minutowej | TAK |  |
|  | Ciśnienie szczytowe | TAK |  |
|  | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym | TAK |  |
|  | Ciśnienie plateau | TAK |  |
|  | Kalkulacja ciśnienia tchawicznego | TAK |  |
|  | Nieszczelność | TAK |  |
|  | Stosunek wdech/wydech I:E | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Ciśnienie AutoPEEP | TAK |  |
|  | Podatność statyczna płuc pacjenta | TAK |  |
|  | Podatność dynamiczna płuc pacjenta | TAK |  |
|  | Opory płuc pacjenta | TAK |  |
|  | Indeks dyszenia RSBI (f/Vt) | TAK |  |
|  | Pomiar P0.1 ciśnienia okluzji po 100ms | TAK |  |
|  | Pomiar maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej PiMax/NIF | TAK |  |
|  | Pomiar pracy oddechowej WOBimp | TAK |  |
|  | Stała czasowa układu oddechowego w fazie wydechu. | TAK |  |
|  | Prezentacja na pojedynczym, kolorowym ekranie respiratora krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas, etCO2/ czas – z możliwością jednoczesnej obserwacji minimum trzech krzywych na ekranie. | TAK |  |
|  | Możliwość obrazowania pętli oddechowych co najmniej: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ | TAK |  |
|  | Respirator musi posiadać możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy. | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie pętli referencyjnych ciśnienie/objętość i przepływ/objętość | TAK |  |
|  | Trendy monitorowanych parametrów | TAK Minimalny zakres 1 – 72 godz. |  |
|  | Respirator przystosowany do pomiaru kapnografii metodą w strumieniu głównym końcowo wydechowego CO2 w respiratorze | TAK |  |
|  | Automatyczny manewr kreślenia pętli ciśnienie/objętość (P/V) w fazie wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością doboru przepływu i analizy za pomocą kursorów. Manewr dostępny dla oddechu ciśnieniowo kontrolowanego oraz objętościowo kontrolowanego | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji układu ekranu respiratora przez użytkownika. | TAK |  |
| #### V | #### ALARMY |  |  |
|  | Kategorie alarmów według ważności | TAK |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |
|  | Wysokiej objętości oddechowej pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Niskiej objętości oddechowej pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Limit wysokiej objętości wdechowej | TAK |  |
|  | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
|  | Wysokiej i niskiej częstości oddechowej | TAK |  |
|  | Bezdechu | TAK |  |
|  | Nieszczelności | TAK |  |
|  | Pamięć alarmów z ich opisem | TAK |  |
| #### VI | #### INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | ### Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | ### TAK Opisać |  |
|  | ### Wstępne ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW | ### TAK |  |
|  | ### Wprowadzenie do pamięci respiratora stosowanego sposobu nawilżania w celu zwiększenia dokładności pomiarów. | ### TAK |  |
|  | ### Automatyczna kompensacja przecieków | ### TAK |  |
|  | ### Kompensacja podatności układu oddechowego | ### TAK |  |
|  | ### Możliwość wykonania automatycznego manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych | ### TAK |  |
|  | ### Funkcja natlenowywania i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora | ### TAK |  |
|  | ### Test aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność, i podatność układu oddechowego. | ### TAK |  |
|  | ### Kompletny układ oddechowy silikonowy wielorazowy dla dorosłych | ### TAK |  |
|  | ### Ramie podtrzymujące układ oddechowy | ### TAK |  |
|  | ### Płuco testowe | ### TAK |  |
|  | Wbudowany nebulizator z regulacja czasu nebulizacji do min. 30 min | TAK |  |
| #### VII | #### POZOSTAŁE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK PODAĆ |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK PODAĆ |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. | TAK PODAĆ |  |
|  | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |
|  | Nieodpłatne przeglądy techniczne w okresie obowiązywania gwarancji urządzenia w ilości zalecanej w instrukcji użytkowania urządzenia. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny wystawiony dla urządzenia | TAK |  |
|  | Uruchomienie i przeszkolenie personelu | TAK |  |

### Uwaga : w kolumnie „WYMOGI GRANICZNE”TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybory naszej oferty do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny       i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

.....................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy