Załącznik Nr 6b do SIWZ

Wykaz asortymentowo-cenowy

PAKIET 2

Dostawa przez okres 36 miesięcy odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego

Wykaz parametrów wymaganych analizatora hematologicznego

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Typ:

Rok produkcji:

Ilość: 1szt.

| Lp. | Parametr wymagany | Wielkość parametru wymaganego | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liczba badanych parametrów krwi obwodowej | >lub=18, w tym WBC, LYM# i LYM%, MON# i MON%, GRA# i GRA%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT, PDW. |  |
| 2. | Wydajność rozumiana jako liczba badań na godzinę | >lub=55 |  |
| 3. | Minimalne limity liniowości dla następujących parametrów | WBC (x10 3/µl): 0-100, RBC (x10 6/ µl): 0-8, HGB(g/dl): 0-25, HCT(%): 0-80, PLT - krew pełna (x10 3/ µl): 0-2200 |  |
| 4. | Oznaczanie PLT w koncentratach wysoko płytkowych z liniowością nie gorszą niż | 0-4000 x10 3/µl |  |
| 5. | Precyzja (%CV) dla wartości parametrów zbliżonych do normy | WBC < 2,5%, RBC < 2,0%, HGB < 1,5%, HCT < 2,0%, PLT < 5% |  |
| 6. | Efekt przeniesienia | <2% |  |
| 7. | Objętość aspirowanej próbki (bez wstępnego rozcieńczenia) | <lub=11µl |  |
| 8. | Funkcje codzienne realizowane przez aparat automatycznie | - start , -automatyczne czyszczenie, -kontrola poziomu odczynników |  |
| 9. | Rozdział populacji WBC na: limfocyty, granulocyty i monocyty wyrażony w wartościach bezwzględnych i procentowych | TAK |  |
| 10. | Drukowanie histogramów WBC, RBC i PLT | TAK |  |
| 11. | Sygnalizowanie błędów przy oznaczeniach, np.: obecność zlepów płytkowych, fragmentów erytrocytów | TAK |  |
| 12. | Ekran | Ciekłokrystaliczny, dotykowy |  |
| 13. | Oprogramowanie analizatora pozwalające między innymi na: | 1.Tworzenie różnych poziomów dostępu dla operatora. 2. Zakładanie indywidualnych haseł dostępu. 3. Wpisywanie pełnych danych pacjenta (imię i nazwisko, płeć, data urodzenia) do pamięci aparatu. |  |
| 14. | Komunikacja z aparatem | W języku polskim |  |
| 15. | Informacja o stanie analizatora | W czasie rzeczywistym |  |
| 16. | Pamięć wyników | > lub = 15 000 pacjentów |  |
| 17. | Możliwość transferu danych przez port USB | TAK |  |
| 18. | Zakresy norm w zależności od płci i wieku i flagowanie wyników patologicznych | TAK |  |
| 19. | Zewnętrzny czytnik kodów paskowych – 2 szt. | TAK |  |
| 20. | Zestaw komputerowy (stacja robocza i monitor) wraz z niezbędnym oprogramowaniem użytkowym oraz zewnętrzna drukarka laserowa niezbędny do obsługi urządzenia i komunikacji z laboratoryjnym systemem informatycznym | TAK |  |
| 21. | Mikroskop laboratoryjny o parametrach nie gorszych niż: - kamera, - złącze USB, - obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x (amortyzowany), 100x (immersyjny, amortyzowany) | TAK |  |
| 22. | Wewnętrzny system kontroli jakości z programem statystycznym (m.in. krzywe Levey Jennings) w tym także kontrola jakości z użyciem danych pomiarowych pacjentów | TAK |  |
| 23. | Bezpłatny serwis i coroczne przeglądy techniczne w ramach zawartej umowy dzierżawionego analizatora oraz analizatora beckapowego będącego na wyposażeniu laboratorium. | TAK |  |

Czynsz dzierżawny miesięcznie netto w PLN:.......................... (słownie:..................................)

Stawka VAT ....... %

Czynsz dzierżawny miesięcznie brutto w PLN: ..........................(słownie:.................................)

Czynsz dzierżawny za 36 miesięcy netto w PLN: ......................(słownie: ................................)

Stawka VAT ....... %

Czynsz dzierżawny za 36 miesięcy brutto w PLN:......................(słownie:..................................)

Wykonawca łącznie z analizatorem zapewnia niezbędną ilość odczynników oraz materiałów kontrolnych (laboratorium wykonuje kontrolę raz dziennie na poziomie normalnym). Odczynniki oraz materiały kontrolne skalkulować należy w ilości wystarczającej do wykonania w okresie 36 miesięcy 70 000 badań.

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie tabeli z kalkulacją cenową zawierającą asortyment niezbędnych odczynników oraz materiałów kontrolnych. Tabela z kalkulacją musi uwzględniać minimalnie: rodzaj odczynnika, nr katalogowy, nazwa handlowa, wielkość opakowania, liczba opakowań, cena jednego opakowania netto, stawka VAT w %, cena jednego opakowania brutto, wartość łączną netto, wartość łączną brutto.

Wykonawca zapewnia, że zaoferowana ilość odczynników oraz materiałów kontrolnych jest wystarczająca do zadeklarowanej ilości badań.

Wartość odczynników oraz materiałów kontrolnych netto w PLN: .................... (słownie:..............................)

Wartość odczynników oraz materiałów kontrolnych brutto w PLN:.................... (słownie:...............................)

Łączna wartość oferty netto w PLN: (tj. wartość netto czynszu dzierżawnego za 36 miesięcy za analizator hematologiczny + wartość netto odczynników oraz materiałów kontrolnych):..............................................   (słownie: .....................)

Łączna wartość oferty brutto w PLN: (tj. wartość netto czynszu dzierżawnego za 36 miesięcy za analizator hematologiczny + wartość netto odczynników oraz materiałów kontrolnych):.................................................. (słownie: .................).